## CONTRAST_NEMA
Sphere | Mean | Contrast_Recovery_%
B1 | 2769.3708 | 90.9628
B2 | 2624.8958 | 83.6089
B3 | 2611.5301 | 82.9286
B4 | 2332.7879 | 68.7404
B5 | 1813.9 | 42.3287
B6 | 1540.1429 | 28.3943

## VARIABILITY_GLOBALE
Background mean | Background sigma | Variability_NEMA_% | Giudizio (≤10%)
982.3056 | 74.2092 | 7.55 | ok

## VARIABILITY_PER_SFERA
Sfera | Misura Philips Prova di Accettazione | Misura | Var % | Giudizio [10 % PVS]
Sfera Ø 10 mm hot | 7.9 | 7.55 | -4 | ok
Sfera Ø 13 mm hot | 6.4 | 7.55 | 18 | fail
Sfera Ø 17 mm hot | 5.1 | 7.55 | 48 | fail
Sfera Ø 22 mm hot | 4 | 7.55 | 89 | fail
Sfera Ø 28 mm hot | 3.3 | 7.55 | 129 | fail
Sfera Ø 37 mm cold | 2.9 | 7.55 | 161 | fail